STM32H750

单频导纳测量系统

设 计 报 告

| 版 本 | 2026-10-18 |
| --- | --- |
| 代码基线 | 697878b（自动识别五档频率并支持强制刷新） |
| 目标芯片 | STM32H750XBH6 |
| 开发环境 | Keil MDK 5.43a + ArmClang 6.24 |

2026 年 10 月

# 1. 项目概述

本系统用于测量无源单端口网络在单一频率下的导纳，并显示：

导纳实部 G = Re[Y]

导纳虚部 B = Im[Y]

导纳模值 |Y|

导纳相位 φY

传递函数 H = Uo/Ui 的幅值 H(dB) 与相位 A(°)

Ui、Uo 的交流有效值和相干性

激励由外部信号源提供，信号源只会在以下五档之间切换：

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz

固件不驱动 DDS，只负责采样、DFT、标定、自动识别频率和串口屏显示。

# 2. 硬件与信号链

## 2.1 引脚

| 信号 | 引脚 | ADC 通道 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ui | PA0_C | ADC1_INP0 | DUT 激励电压 |
| Uo | PA1_C | ADC2_INP1 | 跨阻放大器输出 |

DUT 的冷端接运放虚地，而不是接运放输出。

## 2.2 模拟链路

外部信号源 → Ui 节点 → DUT → 运放虚地
                              │
                              └── 跨阻放大器 Rf=1500 Ω → Uo

基本关系：

I = Ui · Y
Uo = -I · Rf = -Ui · Y · Rf
H = Uo / Ui = -Y · Rf
Y = -H / Rf
Z = -Rf / H

因此 Rf 的准确值直接进入 Y。当前固件常量：

CIR_FEEDBACK_RESISTOR_OHM = 1500.0f

## 2.3 双 ADC 同步采样

TIM6 以 300 kHz 触发 ADC；

ADC1（主）和 ADC2（从）工作在双 ADC 规则同步模式；

每个 32 位 CDR 字包含一对同一时刻的 Ui/Uo；

由 ADC1 的 DMA 搬运到 adc_pair_buf；

采样时间使用 ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5。

曾试验 64.5 周期采样时间，但会触发 E04，已回退。当前版本保持 1.5 周期。

# 3. 单频 DFT 与窗口

## 3.1 窗口长度

每个测量窗口取 100 个信号周期：

N = round(100 × Fs / f)
Fs = 300 kHz

对应窗口时间：

| 频率 | 窗口点数 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 100 Hz | 300000 | 1 s |
| 300 Hz | 100000 | 333 ms |
| 1 kHz | 30000 | 100 ms |
| 3 kHz | 10000 | 33.3 ms |
| 10 kHz | 3000 | 10 ms |

窗口点数上限 400000，下限 256。100 Hz 的 1 s 窗口是主循环超时取 1500 ms 的原因。

## 3.2 DFT

对每个窗口去直流后计算单频相量：

S = Σ (x[n] - mean) · e^(-j·2π·f·n/Fs)

幅值：

|U| = 2·|S| / N

两路使用相同窗口和相同点数，因此：

H = Uo · conj(Ui) / |Ui|²

## 3.3 相干性

kappa = |U| / (√2 · Uac_rms)

纯单频时接近 1；噪声/失真时下降。Ui、Uo 分别检查，低相干会报 E14/E15。

# 4. 标定

## 4.1 修正关系

当前标定采用单点复数修正：

H_corrected = H_meas · mag_ratio · e^(-j·phase_deg)

其中：

mag_ratio = |H_true| / |H_meas|
phase_deg = angle(H_meas) - angle(H_true)

实现位于 USE/measure.c 的 Calib_Apply()。

## 4.2 当前标定表

static const Calib_Point_t s_calib[] = {
    {  1000.0f, 1.002f, -1.19f },
    { 10000.0f, 1.034f, -12.00f },
};

标定基准是同一只 985 Ω 纯电阻，Rf=1500 Ω：

1 kHz：985 Ω 理论 |H|=1.52284，理论相位 0°；

10 kHz：同样 DUT，固定相位误差约 -12°，增益比约 1.034。

Calib_Lookup() 采用就近取值，不做插值：

1 kHz 用 1 kHz 点；

10 kHz 用 10 kHz 点；

100/300/3k 会使用最近的 1 kHz 点。

这是当前系统的已知限制：标定点不足，不能保证所有频点都达到 10 kHz 的精度。

## 4.3 标定的边界

标定只能修正“与 DUT 无关的固定通道增益/相位”。

它不能修正：

运放削波/非线性；

电感/电容的真实 ESR、DCR、介质损耗；

源频率偏差；

夹具/接线的负载相关相移；

单窗口噪声。

因此，纯电阻标定后，不同 DUT 仍可能残留不同的相位误差。

# 5. 自动频率识别

## 5.1 需求

外部信号源只会在五档之间切换，固件不再使用按钮选择频率。

## 5.2 扫描算法

Core/Src/main.c 中的 FreqScan_Select()：

1. 候选顺序：

1 kHz → 10 kHz → 3 kHz → 300 Hz → 100 Hz

2. 对每个候选频率调用 ADC_Sampler_SetFrequency()，等一个完整窗口；

3. 计算 Ui 的单频幅值 ui_mag 和相干性 ui_coh；

4. 评分：

score = ui_mag × ui_coh

5. 选择 score 最大且满足：

ui_mag > CIR_INPUT_MIN_AMP
ui_coh > 0.5

的候选；

6. 如果某个候选 ui_coh > 0.95，认为已经锁定，提前结束扫描；

7. 五档都不可信时，回退到 1 kHz 并返回 0。

## 5.3 启动与重扫

上电初始化后先执行一次 SCAN；

正常测量时，如果连续 3 个窗口计算失败（E04/E05/E12/E14/E15 等），自动重新扫描；

扫描成功后 stage:LOOP；

扫描失败则回到 1 kHz 并报 E04。

## 5.4 按键

HMI 的 b0（原 freq_change）现在只作为强制刷新键：

按下 → stage:SCAN → 重新扫描五档 → stage:LOOP → 重新测量

不再切换频率，也不需要按硬件复位。

Screen_TakeRefreshKey() 只返回按键事件，不修改目标频率。

## 5.5 扫描耗时

扫描耗时取决于命中的档位：

1 kHz：约 100 ms；

10 kHz：约 110 ms；

3 kHz：约 150 ms；

300 Hz：约 500 ms；

100 Hz：约 1.5 s（因为 100 Hz 窗口本身为 1 s）。

# 6. 显示与错误系统

## 6.1 显示字段

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| f: | 当前测量频率（Hz） |
| t1 | Y 模值（mS） |
| t2 | φY（°） |
| t3 | G（mS） |
| t4 | B（mS） |
| t5 | stage: 或最近错误码及计数 |
| t6 | beat: 心跳 |
| t7 | Ui 有效值、Ui 相干性 |
| t8 | Uo 有效值、Uo 相干性 |
| t9 | H 幅值（dB） |
| t10 | A：H 相位（°） |

t9 原来把 H(dB) 和 A 放在同一行，HMI 字段宽度不足，A 被截断。现在 A 单独放在 t10；频率由 f: 显示，t10 不再重复频率。

## 6.2 错误恢复

Screen_ReportError() 只记录最近错误和计数。之前没有“恢复”路径，导致报过一次 E04/E15 后 t5 永远停在错误。

现在：

每个新窗口计算前调用 Screen_ClearError()；

如果本窗口再次异常，CircuitID_Compute() 会重新报错；

如果本窗口正常，t5 回到 stage:LOOP；

错误计数保留，便于定位。

## 6.3 单窗口判定

CircuitID_Compute() 返回 0 的窗口会执行 Screen_ClearResult()，即 t0~t4、t9、t10 显示 "-"。

因此，一个坏窗口会造成一次显示清空；连续坏窗口才会持续显示错误。这是当前“数值一下好一下不好”的主要代码层原因之一，不是滤波或 DFT 不稳定。

# 7. 测试记录

以下为 1 kHz/10 kHz 台面测试的代表性数据，用于说明系统行为，不作为正式计量结果。

## 7.1 985 Ω 纯电阻，10 kHz

标定后：

P = 0.06°
B = 0.001 mS
G = 1.016 mS
Y = 1.016 mS
H = 3.66 dB

理论：

G = 1/985 = 1.015 mS
P = 0°
H = 20log10(1500/985) = 3.65 dB

说明 10 kHz 固定相位标定方向正确。

## 7.2 1 kΩ 并联 100 nF，10 kHz

测量时降低 Ui，避免 Uo 进入非线性：

Ui = 0.0580 V
Uo = 0.5313 V
P = 80.71°
B = 6.299 mS
G = 1.030 mS
Y = 6.382 mS
H = 19.62 dB

理论（理想 1 kΩ 并联 100 nF）：

G = 1.000 mS
B = 6.283 mS
Y = 6.362 mS
P = 80.96°
H = 19.59 dB

误差约：

G: +3.0%
B: +0.25%
|Y|: +0.31%
P: -0.25°

## 7.3 1 kΩ 并联 10 mH（DCR≈35 Ω），10 kHz

实际电感不是理想 10 mH，而是 10 mH 串联约 35 Ω：

P = -55.07°
B = -1.583 mS
G = 1.105 mS
Y = 1.930 mS
H = 9.24 dB

按 10 mH + 35 Ω 理论：

G ≈ 1.088 mS
B ≈ -1.587 mS
Y ≈ 1.925 mS
P ≈ -55.6°
H ≈ 9.21 dB

误差约 1%～3%，说明电感的 DCR 必须进入理论模型；按理想 10 mH 计算会把 G 的误差放大。

## 7.4 30 kΩ 并联 10 nF，1 kHz

G = 0.033 mS
B = 0.059 mS
Y = 0.068 mS
P = 60.78°
H = -19.82 dB

由 B 反推：

C ≈ 9.4 nF

更接近电容实际值，而不是测量错误。

# 8. 已知限制

1. 仅支持五档固定频率

任意频率需要过零检测或 TIM 输入捕获，并处理非整数周期 DFT。

2. 自动扫描有启动延迟

100 Hz 档最坏约 1.5 s；期间屏幕显示 SCAN。

3. 源频必须准确

固件不测源频，只按标称频率做 DFT；源频偏差会直接变成幅相误差。

4. 单窗口判定会造成显示闪烁

一个坏窗口会清空结果；尚未加入中值/保持/平均。

5. 标定点只有 1 kHz 和 10 kHz

100/300/3k 使用就近的 1 kHz 修正，精度不能保证。

6. DUT 相关相位仍可能存在

纯电阻标定不能消除电感/电容 ESR、DCR、夹具和负载相关相移。

7. 高阻/大幅值测量容易 E15/E20

10 kHz 高阻网络 Uo 可能接近电源轨，需降低 Ui；电感网络要按实际 DCR 建模。

8. HMI 按钮文字仍是 freq_change

功能已经改为强制刷新；界面文字可在 HMI 工程中改，不影响固件。

# 9. 构建与烧录

## 9.1 Keil

Project: MDK-ARM/9_30.uvprojx
Target:  9_30
Toolchain: ArmClang 6.24

当前构建：

0 Error(s), 0 Warning(s)
Code=50474
RO-data=1854
RW-data=20
ZI-data=3724

## 9.2 输出

MDK-ARM/9_30/9_30.hex

烧录后：

上电自动识别五档；

t10 显示 H 相位；

freq_change 按钮作为强制刷新；

源切换后自动重扫；

错误恢复后 t5 回到 LOOP。

# 10. 主要文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| Core/Src/main.c | 主循环、自动五档扫描、强制刷新、重扫状态机 |
| Core/Src/adc.c | ADC1/ADC2 初始化、双 ADC 同步、采样时间 |
| USE/measure.c | DFT、H/Y/Z、标定表、窗口采样 |
| USE/measure.h | 测量参数、窗口结构、错误码/配置 |
| USE/screen.c | HMI 串口协议、按键、t0~t10、错误显示 |
| USE/screen.h | 屏幕接口 |
| README.md | 使用说明与已知限制 |

# 11. 后续改进建议

1. 为 100/300/3k 增加标定点，或将相位误差建模为随频率变化的延迟；

2. 在显示层加入 3 点中值/滑动平均，或坏窗口保持，减少单窗口闪烁；

3. 若需要任意频率，使用比较器 + TIM 输入捕获，而不是 ADC 过零；

4. 需要通用精度时，引入 Open/Short/Load 一端口三项误差模型；

5. 高阻 DUT 增加输入缓冲，减少 ADC 采样负载；

6. 把 HMI 按钮文字改为“刷新/重测”，并在 README 中同步说明；

7. 对 10 kHz 电感/电容测量给出建议的 Ui 幅度范围，避免 E15/E20。